## Slide 1: MEG II実験液体キセノン検出器のための大型MPPCの性能試験2
小川真治 他MEG IIコラボレーション

## Slide 2: 液体キセノン検出器のアップグレード
MEG IIにおいて液体キセノン検出器のアップグレードを計画
光子の収集効率の位置依存性が
エネルギー分解能を制限
より細分化された検出器への置き換え
真空紫外光に感度のある大型MPPCを開発
MEG
MEG II
(CG)
MEGにおける収集効率

## Slide 3: アップグレード後の分解能
位置分解能、エネルギー分解能の改善が見込まれる。
検出効率は約10%改善
depth ≧ 2cm
60 % of events
depth ＜ 2cm
40 % of events
σup
2.4%
↓
1.1%
σup
1.7%
↓
1.0%

## Slide 4: プロトタイプ検出器用MPPC
真空紫外光に感度のあるMPPCの開発
  K型において十分なPDEを確保
プロトタイプ検出器のために６００個を発注
  常温での大量試験(前の講演、19aSG2)
  低温での性能試験(本講演)
12mm
プロトタイプ
検出器用MPPC→
Chart: Over Voltage
| 1.531263883410801 | 2.031263883410797 | 2.531263883410797 | 3.031263883410797
K-1 | 0.16564 | 0.17113 | 0.1912 | 0.18636
K-2 | 0.15855 | 0.17216 | 0.19579 | 0.19474
Notes: 最終結果のところー＞見積もりの更新

## Slide 5: キセノン中での性能試験
６００個のうち８個について液体キセノン中で性能を調査
LEDおよびα線源(241Am)を使用
  LEDを用いた測定より、Gainおよびクロストーク・アフターパルスの影響を評価
  α線源を用いた測定より、PDEおよびエネルギー分解能を評価
Wire状のα線源を使用
  LXe中でα線の飛程は約40umであり、
  point-likeとみなせる。
α線源241Am
反射防止筒
液体キセノン
MPPC
LED

## Slide 6: MPPCの直列接続
MPPCの大型化に伴う長いテールを抑制
  12×12mm2を1つのチャンネルで担当
  6×6mm2の独立したchipを４つ配置
  ３通りの接続を比較
Gainと波形の時定数が変化
  1 p.e. 識別能力
  時間分解能
  パイルアップ
12mm
2段直列
接続
並列接続
4段直列
接続
Notes: packageの外で接続

## Slide 7: 直列接続による波形の変化
直列の段数が増える
と、時定数は減少
Fall Timeの目標値は50ns
並列接続
2段直列接続
4段直列接続
 | Fall Time
No Segment | 135ns
×2 Segmented | 49ns
×4 Segmented | 25ns
100ns
Notes: 絵のQuality問題
gammaのLXeの発光時定数(45ns)より短すぎても無意味

## Slide 8: Gain
12×12mm2において1 p.e.のピークを見る事が出来た。
直列の段数が増えるとGainは減少
4段直列接続においても、1 p.e.のピークが識別可能
↓電荷分布
Gain vs Over Voltage
4段直列接続
2段直列接続
並列接続
0 p.e.
1 p.e.
2 p.e.
並列接続
2段直列接続
4段直列接続
Notes: 12mm角で1peが見えていることを強調

## Slide 9: クロストーク・アフターパルス
“1p.e.が出来たときに鳴るpixel数の期待値”を測定
Over Voltageの増加とともに、pixel数の期待値は増加
期待値 vs Over Voltage(V)
2段直列接続
4段直列接続
Notes: LEDrunからの求め方backupに

## Slide 10: アルファ線源のスペクトル
Energy loss,energy strugglingが無視できない。
シリコン表面障壁型(SSB)検出器
によりエネルギースペクトルを測定
  5.4%のエネルギー分布を確認
  MC Simulation よりエネルギーのピーク値は3.95MeVと評価
  ピーク値の見積もりには約0.2MeVの不定性がある。
Si Surface Barrier Detector
tungsten
wire
gold layer
Alpha source
in gold layer
wireの構造
Notes: SSB:30keVFWHM@5.5MeV(ELOG）
Si のペデスタル確認。baseline_rms
wireの構造材質
incorporatedAmO2が

## Slide 11: 検出効率(PDE)
T.Doke et al., NIM A 420 (1999), 62.
3.95(±0.2)MeV
α線の
電荷分布
Notes: (\text{PDE})&=(\text{Measured p.e.})/(\text{Expected photons})\\
(\text{Measured p.e.})&=\frac{(\text{Measured charge})}{(\text{Gain})*(\text{Expected value of CTAP})}\\
(\text{Expected photons})&=\frac{(\text{Energy of Alpha source})}{19.6(\pm 2.0) \mathrm{eV} }*(\text{Solid Angle})

## Slide 12: 検出効率(PDE)
真空紫外光に対して25%以上のPDEを確認
検出効率が低いMPPCを１個確認(原因は調査中)
到達光子数の評価には不定性が存在。これは系統誤差となる。
2段直列接続
4 段直列接続
この他に±12%の系統誤差が存在
Notes: 系統誤差
反射の効果

## Slide 13: エネルギー分解能 vs 光電子数
複数のMPPCを用いた同時測定を行った。
クロストーク・アフターパルスを除いた光電子数を異なるMPPCで足し合わせる。
線源のエネルギー分布の影響を取り除く必要がある。
(素子の分解能)2=(α線の電荷分布の幅)2 − (線源のエネルギー分布)2
統計で決まる分解能からの超過が見られ、約1.5倍である。
外挿すると実機において分解能への統計の寄与は0.34%のとなる。MEGIIでの予想分解能1.0%への影響は小さい。
測定より5.4%
プロトタイプ検出器用MPPC
1/sqrt(Num of p.e.)
素子の分解能 vs 光電子数
素子のエネルギー分解能 vs 光電子数
Notes: 分解能測定値ー＞αのピーク幅
素子の分解能:titleに：グラフの

## Slide 14: エネルギー分解能 vs 光電子数
クロスチェックのため別の解析手法を使用
異なるMPPCでの光電子数の差を用いる。
アルファ線のエネルギー分布の情報が不必要。
２つの解析手法の結果はおおむね一致
1/sqrt(Num of p.e.)
(N0-N1)/(N0+N1)
(N0-N1)/(N0+N1)
の分布
N0:0番目のMPPCでの光電子数
N1:1番目のMPPCでの光電子数
σ:MPPC一つでのエネルギー分解能
素子のエネルギー分解能 vs 光電子数
Notes: 凡例の改善！

## Slide 15: エネルギー分解能 vs 光電子数
比較のため青色LEDに対してエネルギー分解能(光電子数の分布)を測定
統計で決まる分解能からの超過が見られ、約1.25倍である。
同じ光電子数では、α線より小さい分解能を示す。
LED光の
電荷分布
1/sqrt(Num of p.e.)
素子のエネルギー分解能 vs 光電子数
Notes: VUV:contact layer->diffuse

## Slide 16: エネルギー分解能 vs Over Voltage
バイアス電圧を増やすと、PDEが増加し、光電子数が増加する
バイアス電圧が増加しても、分解能に改善が見られない
  ありうる原因としてクロストークの影響がある
  クロストークを抑制したMPPCを検討
LED
Alpha
バイアス電圧増加
同じ光量
バイアス
電圧増加
素子のエネルギー分解能 vs 光電子数
素子のエネルギー分解能 vs 光電子数
Notes: HVが増えていて、他は不変である事を明記
どこをみればいいか

## Slide 17: まとめ
MEG II実験のキセノン検出器に向けて真空紫外光に感度のある大型MPPCを開発している。
プロトタイプ検出器用MPPCの一部について液体キセノン中での性能を調査した。
液体キセノン中で動作する事が確認できた。
  ３種類の接続法の比較を行った。
  検出効率: 25%以上の検出効率を確認した。
  エネルギー分解能:統計からの超過を確認したが、原因は不明。
  実機の分解能への影響は小さい。

## Slide 18: 今後
プロトタイプ検出器
  今年１１月から建設開始
  600個のMPPCを低温で調査
  ビームテストを検討中
MEG II実験の実機
  MPPCのさらなる改良が進行中(クロストーク抑制機構の導入)
  今年中にMPPCの生産開始
  来年中に実機完成予定
プロトタイプ検出器 (〜100l Xe)
PMT:192個
MPPC:600個
Notes: プロトタイプ検出器の絵
キセノンの量
mppcPMtの個数
6*6*6->6*6*5

## Slide 19: Back Up

## Slide 20: MEG II Detector
JPS_v40.pptx

## Slide 21: 液体Xe用 MPPCの開発
Xeの真空紫外光(VUV)に有感
大型(12×12 mm2)
速い応答(fall time<50ns)
要求される性能
2.5mm
これまでの開発
保護膜と反射防止膜を除去、VUV光を通すクォーツ窓で保護。  VUV光に対し>15%のPDEを達成
大型化capacitanceの増大時定数が増加してしまう  4分割したチップを基板上で直列接続  Fall time<50nsを達成
- 50μm pitch pixel
Hamamatsu S10943-3186(X)
- metal quench resister (抵抗の温度変化が小さい)
液体Xe検出器に必要な性能を持つMPPCが完成！ (前回の学会で報告)

## Slide 22: 新世代型MPPCの真空紫外線感度
α線源241Am
MPPC
反射防止筒
旧世代 VUV有感
PDE 17% 確認済み
α線イベントで計測される光電子数を用いてPDEを求める。
クロストーク・アフターパルスによる寄与は別に測定し、取り除く。
液体キセノン
3mm、50µm pixel
I型の問題を改善したサンプルを作成、PDEの測定を行った。
2.5cm
G型
新世代VUV有感
表面にVUVを吸収する層ができていてPDE低い
各2個
表面の処理の違い
L型はI型と同等品
I型
J・K・L型
アフターパルス抑制機構

## Slide 23
2p2s connection
K4 A4
K3 A3
A1 K1
A2 K2
K4 A4
K3 A3
A1 K1
A2 K2
K4 A4
K3 A3
A1 K1
A2 K2
K4 A4
K3 A3
A1 K1
A2 K2
0
1
3
2
LED
K3
A3
K1
A1
K4
A4
K2
A2

## Slide 24
Assembling with alpha source wire
alpha source wire
MPPC package
LED cable
signal cable

## Slide 25: Installation to the chamber
MPPC (cable#0,1,2,3:2p2s ),LED(#L0)
MPPC (cable#4,5,6,7:4s),LED(#L1)
alpha-source wire

## Slide 26: MC simulationによるスペクトルの再現
青：MC simulation
膜から出てきた後の
エネルギー分布
黒;SSB検出器により
測定されたスペクトル
Energy (MeV)

## Slide 27: MC simulationによるスペクトルの再現
NO. NAME VALUE ERROR SIZE DERIVATIVE
1 Constant 3.63268e+02 4.49625e+00 3.05132e-02 -1.63230e-05
2 Mean 3.95317e+00 4.66308e-03 1.77921e-05 -2.80463e-01
3 Sigma 1.74199e-01 2.49155e-03 1.87384e-05 -1.82174e-01
tungsten
Au and source
Au
60um
61um
63.5um
Energy (MeV)

## Slide 28: Shadow Effect
2D histgram of Charge
I cut events to avoid shadow effect to the resolution.
Alpha Event
Shadow Effect
Dark
Select here
0:1
1:2

## Slide 29: Analysis Scheam of PDE
I have to make a sum of signals from different MPPC at offline analysis.
However, Over Voltage,Gain, and CTAP factor is different between MPPC ,so I cannot simply make a sum of the measured charge.
I used corrected p.e.(p.e. without CTAP) for the summation.
alpha source
(5.5MeV)
expected
photons
corrected
p.e.
measured
p.e.
measured
charge
÷(Solid angle*
18eV/phton)
×PDE
×CTAP
factor
×gain
from Alpha_run
from LED run
from position
of MPPC
Notes: (\text{corrected p.e.})=\frac{(\text{charge of alpha event})}{\text{(gain of LED run)}*\text{(CTAP factor)}}*\frac{2}{\text{(Attenuator Amplitude)}}*\frac{\text{(Amp gain in LED run)}}{\text{(Amp gain in Alpha run)}}

## Slide 30: Analysis of LED run
Charge distribution is fitted by the sum of gaussian.
Gain is calculated using 0p.e. &1 p.e. peak.

## Slide 31: Analysis of LED run
If there is no cross-talk(CT) and after-pulse(AP),
charge distribution from LED light become Poisson distribution (mean:λ).
There is no CTAP effect for 0 p.e. event.
(num of events of 0 p.e.)/(total num of events)=e^(-λ)
CTAP factor is definded as
(CTAP factor)
=(mean of p.e. with CTAP)/
(mean of p.e. without CTAP)
=(mean of measured p.e.)/λ

## Slide 32: K-typeとの比較(PDE)
Chart: Over Voltage
| 1.60533421960455 | 2.10533421960455 | 2.60533421960455 | 3.10533421960455
488-chip1 | 0.16778 | 0.18759 | 0.20549 | 0.22614
488-chip2 | 0.17003 | 0.18751 | 0.20345 | 0.2294
488-chip3 | 0.16038 | 0.17974 | 0.19124 | 0.21451
488-chip4 | 0.16138 | 0.18071 | 0.19552 | 0.20819
489-chip1 | 0.14625 | 0.16769 | 0.18702 | 0.19864
489-chip2 | 0.15331 | 0.19346 | 0.21172 | 0.23329
489-chip3 | 0.1457 | 0.17222 | 0.18693 | 0.19749
489-chip4 | 0.14884 | 0.17643 | 0.18841 | 0.20174
K-1 | 0.16564 | 0.17113 | 0.1912 | 0.18636
K-2 | 0.15855 | 0.17216 | 0.19579 | 0.19474
K-1 Feb | 0.15205 | 0.16517 | 0.17903
K-2 Feb | 0.12992 | 0.13928 | 0.1537
Alpha Energy:5.5MeV
18eV/photon を仮定